壁挂式全科诊断系统技术和商务要求

一、技术要求：

▲1、检测项目及参数：≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等

★2、显示屏幕：8寸真彩液晶显示屏

★3、整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理

4、血压测量：

4.1、采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银

4.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数

4.3、系统自动进行充放气控制

4.4、液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差

4.5、针对人群范围有成人、儿童、新生儿

4.6、可自动存储≥800个测量结果

4.7、血压显示分辨率为：≤1mmHg

5、血氧饱和度测量：

5.1、光电法测量原理

5.2、液晶屏数字化显示测量结果

5.3、血氧饱和度测量范围为：50%—100%

5.4、平均单个患者读值时间≤5秒钟

5.5、血氧饱和度显示分辨率为：≤1%

5.6、可自动存储≥800个测量结果

6、脉搏测量：

6.1、液晶屏数字化显示测量结果

6.2、提供数值和波形图2个结果参数

6.3、测量范围为：25bpm—250bpm

6.4、可自动存储≥800个测量结果

6.5、显示分辨率为：1bpm

7、体温测量：

7.1、红外线耳温测量

7.2、测量范围：35℃—42℃

7.3、在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃

7.4、平均单个患者测量时间≤3秒钟

7.5、具备温度超限报警功能

8、眼底检查：

10.1、≥19个屈光分度

10.2、检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影

10.3、进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔

10.4、系统统一供电，红外感光自动开关

9、耳膜及耳道检查：

9.1、光导纤维照明，带鼓气孔

9.2、照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影

9.3、放大镜倍率2.5X

9.4、系统统一供电，红外感光自动开关

10、扩展功能：数据可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换

二、服务及其它要求

1、壁挂式全科诊断系统提供SFDA证件

2、整套系统具备国家临床检测基地出具的临床检测报告

3、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证

4、能提供全科信息管理系统，方便科室数据管理

5、售后服务：制造商在省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），专职服务工程师≥5人，做到立即响应，2个工作日内上门服务