采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ****包号**** | ****产品名称**** | ****产品用途、规格及要求**** | ****商务要求**** | ****使用科室**** |
| 1 | 一体式吸氧管 | 1.管长≥2米；材质:管路pvc 瓶子 pp2.瓶体耐压值≥0.4Mpa；3.瓶体透明；4.预装200mL灭菌纯化水。其他要求：1.一体式设计，配备吸氧管路和湿化装置；2.预装灭菌纯化水，不添加任何防腐剂和抑菌剂，符合国家规定和院感规定；3.管路要求抗折抗压； | 为四川医保公共服务网上《药品和医用耗材招采管理系统》挂网的产品。 | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 2 | 液基细胞和微生物处理保存试剂液基细胞参数 | 1、制片原理：⑴ 样本的前期处理过程中，通过密度分层技术，去除样本中的杂质；⑵制片过程中利用自然沉降式技术，优先粘附病变细胞，并使细胞均匀平铺；2、制片直径：制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆，可根据需要调整面积内细胞数量5000-120000个。3、制片染色全过程通过触摸屏监控，无需电脑，可实时显示当前实验运行步骤，程序可分步运行，能根据需要选择只制片或只染色功能；4、标配独立全自动样本处理机，标本瓶无需开盖处理，即可完成样本的前处理过程，包括自动加提取液、自动转移样本、自动离心功能，并且取得相关注册证5、制片通量/时间：1-48片/批，48片制片小于60分钟。6、耗材模块化摆放，一次摆放可制片染色100例以上；7、设备采用四支取管头同时转移样本/试剂；8、使用滴染技术，每个样本的染色都在独立的制片染色仓中进行，染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片的一致性，无批间差；可根据诊断需求调整染色方式（巴氏染色、HE染色等）。9、设备使用一次性吸嘴滴加染液，染液不经过管道，以避免管道堵塞现象，且具有自动清洗功能，日常维护简便；10、运行中具备样本检测、吸嘴脱落检测、试剂余量检测、废液上限检测等报警提示功能；11、封闭外壳设计，避免外部环境污染，且具有LED照明、开盖暂停、关盖运行功能；12、中文的TBS报告系统，具备多机联网功能； | 为四川医保公共服务网上《药品和医用耗材招采管理系统》挂网的产品。 | 病理科 |
| 3 | 体表导管固定装置 | 【产品性能结构】体表导管固定装置由体表固定座和导管固定座组成，按体表固定方式不同可以分为粘贴式和綁带式。体表固定座由涂胶无纺布、聚氨酯薄膜和离型纸或尼龙毛刺缝制而成。导管固定座由尼龙毛刺或尼龙毛刺和聚丙烯塑料或尼龙毛刺、聚丙烯塑料和聚乙烯泡沫、医用压敏胶、离型纸组成。体表导管固定装置接触创口,为一次性使用非无菌产产品。【适用范国】用于病患体表医用导管的固定等 | / | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 4 | 供氧系统氧气吸入器 | 快速插头：应能顺利插入、取出、不漏气。使用气体：医用氧气流量范围： 1-10L/min, 1~15L/min输入输出： 0. 4MPa~0.5MPa安全阀排气压力： 0.17MPa±0.05MPa输氧接头：锥度接头最大的外径φ8mm±O.5mm | / | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 5 | 一次性使用雾化器 | 1、一次性使用雾化器由面罩、雾化杯、连接管、咬口组成，面罩可选配，产品使用方式不同分为挂钩型雾化器、手持式雾化器、咬嘴型雾化器三种型式。2、按罩体的大小分为大号、中号、小号三种规格。3、连接管和面罩的结构形式为喇叭接头（长度38±5、外径12±3）导管（长度1650±200、直径5.5±1.5）单位：毫米。4、雾化面罩包括：面罩体（大L 110±10、中L 95±10、小L 80±10）、铝条（长70±10、宽9±2）、输氧连接口（L3 16±3、D 20±3）、输氧连接头（L2 29±5、d 17.5±3）、输氧接口（L1  21±3）单位：毫米。5、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 为四川医保公共服务网上《药品和医用耗材招采管理系统》挂网的产品。 | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 6 | 正压面罩 | 一、用途：为患者提供持续正压气道或双水平呼吸机治疗的界面连接装置，可在医院、家庭、诊所使用。二、技术规格1、腔容积:死腔是正压面罩至弯头末端的空间容枳：≤300mL2、治疗压力：4cmH2O~30 cmH2O3、可选型号：大号、中号、小号4、声级：超静音技术：排气噪音更低5、管路接头：接头为标准22mm圆锥接口。 | 为四川医保公共服务网上《药品和医用耗材招采管理系统》挂网的产品。 | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 7 | 血压计布套 | 50cm\*14cm | / | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 8 | 血压计内胆 | 22cm\*12cm | / | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 9 | 一次性使用麻醉机呼吸机回路管 | 1、产品用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。2、产品由Y型接头、呼吸管路、积水杯、万向接头等组成。3、加强筋管路，内壁光滑，抗折叠，抗扭曲，抗破裂，无菌提供。4、管路长度不低于1.8米。 | 为四川医保公共服务网上《药品和医用耗材招采管理系统》挂网的产品。 | 通用耗材/资产管理科备库 |
| 10 | 听诊器 | 1、用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。2、二用，全铜听头 | / | 通用耗材/资产管理科备库 |