电动床参数要求

▲1、基本要求：病床电动操作，具备整体升降、背部升降、膝部升降、前/后倾等功能。护栏为四片式安全护栏。可在后期增配骨科牵引架

★2、宽度：≤997mm（需能进出高新院区转运电梯）

3、高度（地面到床板）465mm ~780mm范围可调

4、头部倾斜角度：0～65度；膝部倾斜角度：0～25度可调；床体倾斜角可调：前倾：≥12度、后倾：≥12度

5、最大承重：≥204kg

6、背膝联动功能

7、床体的四角具备输液架插孔

8、床板：床板材料：钢板材质，以保证床板的牢固度、床面部分无铆钉，避免交叉感染

▲9、护栏：四片式护栏、一键释放外展下放式护栏、下降时有阻尼缓冲、头端护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示背板倾斜角度，并在30度处特别标注、尾端护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示床体前/后倾角度、护栏具有助力把手

10、可操作床体的整体升降、背部升降、膝部升降和背膝联动，前/后倾等功能、所有操作按键具有锁定功能

★11、 CPR功能：具备头端床板双侧CPR操作手柄，非电动操作、任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作

12、电机：采用医用静音电机、电机数量≥4个

13、脚轮及刹车：脚轮直径≥125mm、中控刹车和导向装置

14、头尾板：不解锁，可直接拆除床头板、床尾板，头尾板具有缠绕电源线装置。

15、备用电池：在停电时也可做电动操作、在转运途中也可做电动操作、具有电池电量显示

16、具有紧急停止按键

17、四角防撞轮

18、床垫: 医用床垫采用高弹性海绵、外套采用聚氨酯材料、外套表面具有抑菌作用、外套表面材料可防水、床垫厚度≥14cm、海绵密度≥40kg/m3

19、配置可伸缩盐水架

**备注：1.“★”为实质性参数，不满足作废标处理，“▲”为重要扣分项作重点扣分处理，其他普通参数作扣分处理。**

**2.标有“▲”项目和参数有要求的项目投标人应提供技术支持资料，否则判定为“负偏离”。技术支持资料指：技术参数有对技术支持资料做明确要求的，按照要求执行。若未做要求，则提供投标产品生产厂家公开发布的印刷资料，或说明书，或检测机构出具的检测报告。**

**3.针对一般条款的技术响应，如果招标文件“技术参数要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。**

**4.相关资质文件、证明材料必须加盖投标人公章。**